УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

___________ А.М. Виноградов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на приобретение спектрометра лазерно-искрового эмиссионного

Спектрометр лазерно-искровой эмиссионный для определения химического состава сплавов на основе Fe.

| № п/п | Наименование параметра | Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ таких элементов, как Fe,Al,Cu, ,Co,C, , Ni, Cr, Mn. |  |  |
| 2 | Принцип действия должен быть лазерно-искровой эмиссионный |  |  |
| 3 | Спектрометр должен включает в себя станцию обработки результатов на базе с операционной системой Linux. |  |  |
| 4 | Возможность анализа неровных и очень маленьких образцов без использования специальных адаптеров. |  |  |
| 5 | Возможность определения cсодержание элементов | Диапазон измерений массовой доли элементов, % | от 0,06 до 50,0 |
| 6 | Параметры электрического питания | от сети электропитания - напряжение переменного тока, В - частота переменного тока, Гц от встроенного блока аккумуляторных батарей - напряжение постоянного тока, В от внешнего блока аккумуляторных батарей - напряжение постоянного тока, В | от 100 до 240 50/60 24 от 12 до 27 |
| 7 | Возможность эксплуатировать средство измерения при следующих требованиях: Температура окружающего воздуха, °С 5 – 40 Относительная влажность окружающего воздуха, до 70% |  |  |

1. Область применения

Для оперативного (< 1 мин.) определения химического состава и марки материала деталей, полуфабрикатов и заготовок из углеродистых, низко- и высоколегированных сталей.

2. Основные требования к поставляемому оборудованию

Низкие пределы обнаружения при измерении лёгких элементов (Be, С, Mg и др.);

Наличие в описании типа СИ подтверждённых метрологических характеристик для углеродистых сталей, включая предельно-допустимые погрешности измерений массовой доли химических элементов;

Отсутствие рентгеновского излучения и связанных с ним ограничений;

Проведение измерений на воздухе, без использования инертного газа (аргона) и других расходных материалов;

Расчет углеродного эквивалента (СЕ);

Автоматическое определение вида сплава без участия пользователя;

Возможность анализа мелких образцов и включений (область анализа менее 0,25 мм);

Возможность усреднения нескольких измерений (что увеличивает точность результатов, избегая неравномерного распределения элементов);

Сохранение данных измерений во встроенной памяти прибора.

Оборудование должно отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются законодательством РФ или другими нормативными документами, а в случае их отсутствия аналогичным требованиям, принятым на международном уровне.

3. Технические характеристики

| № п/п | Наименование требования/параметры |  | Требования | Значение | Размерность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Габариты |  | не более | 320*300*110 | мм |
| 2 | Масса (вес с батареей) |  | не более | 2,7 | кг |
| 3 | Длительность измерения в одной точке |  | диапазон | 4 – 9 | сек |
| 4 | Диагональ дисплея |  | точно | 5 | дюйм |
| 5 | Емкость литий-ионной батареи |  | не менее | 5000 | мАч |
| 6 | Операционная система |  | точно | Linux |  |
| 7 | Источник излучения |  | точно | Импульсный YAG лазер |  |
| 8 | Питание |  | точно | Перезаряжаемая литий-ионные батареи (2 шт.) 7,2 В / сеть переменного тока 220 В |  |
| 9 | Диапазон рабочих температур окружающей среды |  | точно | от -20 до +40 | °С |
| 10 | Относительная влажность воздуха при температуре +25 °С |  | точно | < 90 | % |
| 11 | Время готовности (при темп. окр. среды выше + 20°С) |  | точно | < 20 | мин. |
| 12 | Хранение данных (встроенная флеш-память) |  | точно | 64 | ГБ |
| 13 | USB-флеш-накопитель |  | наличие | > 8 | ГБ |
| 14 | Разъем для флэш-карты |  | наличие | USB |  |
| 15 | Передача данных |  | точно | USB, WiFi |  |
| 16 | Формат сохраняемых данных |  | точно | TXT |  |
| 17 | Класс защиты от пыли и влаги |  | точно | IP54 |  |
| 18 | Класс лазерной опасности |  | точно | 3B |  |
| 19 | Комплект рекалибровочных образцов (изготовленные из ГСО) |  | наличие | 3 шт. |  |
| 20 | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений для основных элементов (углерод, кремний, марганец, хром, никель, медь, алюминий, титан), содержащихся в углеродистых сталях, согласно описанию типа СИ: |  | точно |  |  |
|  | от 0,06 до 0,08 включ. |  |  | ± 0,04 | % |
|  | от 0,08 до 0,20 включ. |  |  | ± 0,05 | % |
|  | от 0,20 до 0,50 включ. |  |  | ± 0,08 | % |
|  | от 0,50 до 1,00 включ. |  |  | ± 0,12 | % |
|  | от 1,00 до 2,00 включ. |  |  | ± 0,25 | % |
| 21 | Пределы допускаемой относительной погрешности измерений, согласно описанию типа СИ: |  | точно |  |  |
|  | - от 0,10 до 0,20 % массовой доли включительно |  |  | ± 50 | % |
|  | - от 0,20 до 0,50 % массовой доли включительно |  |  | ± 40 | % |
|  | - от 0,50 до 2,00 % массовой доли включительно |  |  | ± 20 | % |
|  | - от 2,00 до 35,00 % массовой доли |  |  | ± 10 | % |
| 22 | Требования к аналитическим программам (диапазоны измеряемых элементов): |  | наличие |  |  |
|  | Основа сплава железо (Fe): |  |  |  |  |
|  | Углерод | точно |  | 0,06 – 4,0 | % |
|  | Алюминий | точно |  | 0,06 – 9,0 | % |
|  | Кремний | точно |  | 0,06 – 4,0 | % |
|  | Титан | точно |  | 0,06 – 3,0 | % |
|  | Ванадий | точно |  | 0,07 – 6,5 | % |
|  | Хром | точно |  | 0,06 – 35,0 | % |
|  | Марганец | точно |  | 0,06 – 30,0 | % |
|  | Кобальт | точно |  | 0,1 – 20,0 | % |
|  | Никель | точно |  | 0,06 – 36,0 | % |
|  | Медь | точно |  | 0,06 – 9,0 | % |
|  | Ниобий | точно |  | 0,1 – 2,4 | % |
|  | Молибден | точно |  | 0,2 – 6,0 | % |
|  | Вольфрам | точно |  | 0,7 – 20,0 | % |
|  | Цирконий | точно |  | 0,07 – 0,25 | % |
|  | Магний (в чугунах) | точно |  | 0,06 – 0,15 | % |

4. Комплектация (указаны необходимые составляющие)

| № п/п | Наименование | Кол-во | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спектрометр лазерно-искровой эмиссионный | 1 | шт. |
| 2 | Аккумуляторы литий-ионные, тип 26650 | 6 | шт. |
| 3 | Сетевой адаптер, включая шнур питания | 1 | шт. |
| 4 | Стилус | 1 | шт. |
| 5 | Рекалибровочные образцы (изготовленные из ГСО), с копиями паспортов ГСО | 3 | шт. |
| 6 | Зарядное устройство (4-местное) | 1 | шт. |
| 7 | Транспортировочный противоударный кейс | 1 | шт. |
| 8 | USB-флеш-накопитель | 1 | шт. |
| 9 | Перчатки защитные | 1 | пара |
| 10 | Очки защитные | 1 | шт. |
| 11 | Руководство по эксплуатации на русском языке | 1 | экз. |
| 12 | Паспорт | 1 | экз. |
| 13 | Свидетельство о первичной поверке | 1 | экз. |
| 14 | Термочехол | 1 | шт. |

5. Требования к документации

| Свидетельство об утверждении типа средств измерений выданное федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии | наличие |
| --- | --- |
| Методика поверки спектрометра (на русском языке) | наличие |
| Свидетельство о первичной поверке спектрометра (при поставке) | наличие |
| Руководство по эксплуатации спектрометра (на русском языке) | наличие |
| Документальное подтверждение завода-изготовителя товара о правах фирмы-представителя в РФ на проведение пуско-наладочных работ, гарантийного обслуживания, послегарантийного ремонта и обучения персонала заказчика. | наличие |

6. Условия поставки товара

6.1 Поставляемое оборудование должно быть новым, не ранее 2024 года выпуска, не бывшим в эксплуатации, в том числе в демонстрационных залах и на выставках.

6.2 Поставляемое оборудование должно выпускаться серийно.

6.3 Поставщик осуществляет доставку товара по адресу заказчика, доставка, подъем на этаж, погрузочно-разгрузочные работы, осуществляются силами и за счет поставщика.

6.4 В комплект поставки должны входить: все необходимые для монтажа и эксплуатации оборудования материалы, документация по гарантийному обслуживанию, техническая документация на оборудование, необходимые для эксплуатации оборудования соединительные кабели и кабели питания, подробная сертификация и иная эксплуатационная документация на русском языке.

6.5 Документация по гарантийному обслуживанию должна содержать: сведения об условиях гарантия, порядок и сроки осуществления гарантийного ремонта, адреса и телефоны сервисных центров.

7. Требования к упаковке и маркировки товара

7.1 Товар должен быть в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять товар от повреждений. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТа, импортный товар-международными стандартам упаковки.

7.2 Информация о товаре, в том числе маркировка на упаковке, должны быть на русском языке.

7.3 Маркировка должна содержать сведения о товаре его наименование, параметры, дату производства, номер партии, гарантийный срок, сведения о производителе товара, а также иные обозначения и соответствии с действующими стандартами и требованиями ГОСТ.

8. Гарантийные обязательства

Гарантия не менее 12 месяцев, послегарантийное обслуживание.

9. Сопутствующие услуги

Пуско-наладочные работы, гарантийное и послегарантийное обслуживание; обучение персонала покупателя в количестве не менее двух человек на русском языке на месте монтажа.